山东师范大学招标采购项目需求公示表

编号:SDSL-2025-167

| 基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 山东师范大学2025年生命科学学院超高效液相串联四级杆飞行时间质谱仪采购项目 |  |  |  |  |
| 项目主管单位 |  | 生命科学学院 |  |  |  |  |
| 第三方咨询服务单位 |  | 山东善立招标有限公司 |  |  |  |  |
| 项目信息 |  |  |  |  |  |  |
| 包号 | 标的名称 | 数量 | 是否允许进口 | 是否创新产品 | 是否专门面向中小微或预留份额 | 预算金额（最高限价） |
| A | 超高效液相串联四级杆飞行时间质谱仪 | 1 | 是 | 否 | 否 | 390万元 |
| 需求描述 |  |  |  |  |  |  |
| 技术要求 |  | 一、项目概况 本项目为山东师范大学2025年生命科学学院超高效液相串联四级杆飞行时间质谱仪采购项目，预算390万元。 二、技术要求 详见附件详细指标需求。 |  |  |  |  |
| 商务要求 |  | - 交货期： 国产设备自合同签订之日起30天内供货、安装调试完毕。 进口设备自合同签订之日起90天内供货、安装、调试完毕。 2、交付地点：设备全部到达山东师范大学校内指定地点。 3、付款条件： 国产设备：签订合同且具备实施条件5个工作日内，支付合同价款的100%。自中标公告发布之日起10日内中标人向招标人缴纳合同金额的10%作为履约保证金。政府采购合同履约验收合格后5个工作日内，招标人无息退还履约保证金。 进口设备： 1）经招标人归口管理部门备案同意，具有外贸代理业务能力的中标人： 签订合同5个工作日内，支付合同价款的100%。自中标公告发布之日起10日内中标人向招标人缴纳合同金额的10%作为履约保证金。政府采购合同履约验收合格后5个工作日内，招标人无息退还履约保证金。 2）由招标人指定外贸代理公司的中标人： 三方合同生效后，招标人预付合同金额100%货款给乙方（外贸代理公司），乙方与进口设备制造商签订外贸合同，并按照中标金额的百分比（中标确定）计取外贸代理服务费，丙方（中标人）承担所有外贸风险。乙方开具以丙方指定的进口设备制造商为受益人的100%不可撤销即期信用证，凭发货单据支付丙方合同金额的90%，剩余10%凭学校出具的验收报告支付。 4、验收： 招标人根据《山东省政府采购履约验收管理办法》及招标人要求进行验收。 4.1货物运抵现场后，招标人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与招标文件、投标文件、合同不符，招标人有权限根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。 4.2货物由中标人进行安装，完毕后，招标人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。安装完毕7日后，证明货物以及安装质量无任何问题，由招标人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。 5、质量保证期： 5.1质保期：整机原厂质保三年，质保期内软件及数据库免费升级；质保期自学校主管部门验收合格之日起计算。（清单技术规格要求中有要求的按照清单要求执行）。国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人亦可提报更长的质保期，质保及售后须注明质保主体（原厂或投标人）。 5.2质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，招标人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，招标人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。 6、售后技术服务要求： 6.1.售后响应时间：厂家在接到用户故障报修信息后2小时内予以响应，一般问题应在48小时内到达用户现场，排除故障。 6.2.质保期内，除安装培训外，免费提供不低于6人次的应用技术培训，其中3人次的厂家demo实验室培训（培训费、差旅住宿费均由供应商承担）。另外3人次的用户现场一对一高阶培训，每次时间不低于3天，具体日期与用户协商。 6.3.投标人应提供及时周到的售后服务，质保期内，责任工程师每年定期回访客户不少于4次，及时为设备进行检查和问诊。根据平台需要，每年不低于1次和平台合作进行分析测试等技术讲座，帮助学院师生更好的了解设备技术。 6.4.质保期内，每年免费提供不低于2次维修保养服务，并免费提供维修所用的全部零部件（消耗品除外）。质保期后三年内免费提供3次色谱、质谱清洗服务。 6.5.质保期前两年中标人须免费提供一人的驻校技术支持服务，工作时间服从用户安排，负责该设备的日常运行、测试及日常维护保养。如驻场人员工作情况无法满足用户需求，中标人需及时根据用户要求更换。 6.6.设备验收五年内提供免费移机一次，服务内容包含拆装机费、打包辅料费、搬运费等。 6.7投标人自报响应、维修时间以及备品备件情况。 7、安装培训要求 7.1.本项目为交钥匙项目，供应商需在到货前先行勘查用户仪器放置场地，并负责场地湿度/温度/避光/防尘/防震/通风/地极等环境满足仪器安装要求，到货后由中标人技术人员到现场免费进行安装调试，安装过程中所涉及场地内的水电、通风、防尘、避光、温湿度控制等基本改造均由中标人负责，需保证设备在调试及试运行后应达到承诺的技术指标； - 7.2.本项目仪器安装调试合格后，需根据客户要求在用户现场免费对用户使用人员（2-4人）进行为期不少于5天的基本操作与应用培训，对用户进行仪器的基本原理、日常操作、维护和安全常识等技术培训，保证用户能独立进行操作和日常维护。 |  |  |  |  |
| 政策要求 |  | 严格落实财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于进一步发挥政府采购政策功能支持中小企业发展的通知》、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》采购绿色建材、推广节能建筑等国家最新政府采购政策。 |  |  |  |  |
| 绩效目标 |  | 预计使用频率每周30机时，年300机时左右，利用率高。 |  |  |  |  |
| 其他要求 |  | 投标人资格要求： （1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 （2）在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用山东”（credit.shandong.gov.cn）等网站中被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参加本次政府采购活动。 （3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下（同一包号）的政府采购活动。 （4）如所投产品为进口产品，投标人须提供制造商或国内总代理出具的授权书（授权可追溯）。 （5）本项目不接受联合体投标。 |  |  |  |  |

附件详细指标需求

| 序号 | 采购标的名称 | 数量 | 单位 | 是否核心产品 | 是否接受进口 | 重要程度 | 指标需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超高效液相串联四级杆飞行时间质谱仪 | 1 | 套 | 是 | 是 | 一般 | （一）超高效液相色谱仪 1.二元梯度泵系统 |
|  |  |  |  |  |  | 一般 | 1.1流速范围：0.001-2mL/min，步进0.001ml/min； |
|  |  |  |  |  |  | 一般 | 1.2最大操作压力：≥15000psi； |
|  |  |  |  |  |  | △ | 1.3压力波动：全流速范围内≤10psi；（提供证明材料）； |
|  |  |  |  |  |  | 一般 | 1.4系统管路内表面全部为对金属不敏感生物惰性材料； |
|  |  |  |  |  |  | 一般 | 1.5梯度模式：软件内置≥5种梯度曲线； |
|  |  |  |  |  |  | 一般 | 1.6全流域范围内，混合精度±0.15%，混合准确度±0.5%，不随反压变化； |
|  |  |  |  |  |  | 一般 | 2.自动进样器 |
|  |  |  |  |  |  | 一般 | 2.1样品容量：≥90位（1.5或2ml样品瓶），可兼容96或384孔板； |
|  |  |  |  |  |  | 一般 | 2.2进样范围：0.1-10µL，步进0.1µL； |
|  |  |  |  |  |  | 一般 | 2.3 进样精度：峰面积RSD≤0.25%； |
|  |  |  |  |  |  | 一般 | 2.4样品交叉污染度：≤0.002%； |
|  |  |  |  |  |  | 一般 | 2.5样品控制温度：4-40℃； |
|  |  |  |  |  |  | 一般 | 3.柱温箱 |
|  |  |  |  |  |  | 一般 | 3.1控温范围：4-90℃； |
|  |  |  |  |  |  | 一般 | 3.2控温精度：±0.3℃； |
|  |  |  |  |  |  | 一般 | 3.3控温稳定性：± 0.5 ℃； |
|  |  |  |  |  |  | 一般 | 3.4 柱容量：≥2支色谱柱； |
|  |  |  |  |  |  | 一般 | 3.5具备色谱柱记录功能； |
|  |  |  |  |  |  | 一般 | 4.引导馏分收集器 |
|  |  |  |  |  |  | 一般 | 4.1 流速范围：0.1-2.0 mL/min； |
|  |  |  |  |  |  | 一般 | 4.2控温范围4.0–40.0℃，控温稳定性：±1℃； |
|  |  |  |  |  |  | 一般 | 4.3收集模式包括时间、体积、峰参数（质谱信号阈值、斜率、峰宽等）、手动收集等； |
|  |  |  |  |  |  | 一般 | 4.4收集样品位：兼容2mL、4mL样品瓶及96孔板； |
|  |  |  |  |  |  | 一般 | 4.5 相邻收集容器移动切换时间：X轴≤0.2s，Y轴≤0.3s； |
|  |  |  |  |  |  | 一般 | 5.二极管阵列检测器 |
|  |  |  |  |  |  | 一般 | 5.1波长范围：190~800 nm； |
|  |  |  |  |  |  | 一般 | 5.2波长准确度：±1 nm，波长精密度：≤0.1nm ； |
|  |  |  |  |  |  | 一般 | 5.3基线噪音：±10.0μAU，漂移：≤1mAU/hr； |
|  |  |  |  |  |  | 一般 | 5.4吸收范围：0.0001~4.0000 AU； |
|  |  |  |  |  |  | 一般 | （二）高分辨质谱仪 1.硬件部分 |
|  |  |  |  |  |  | 一般 | 1.1离子源：配置插拔式ESI、APCI离子源，或具有ESI和APCI功能的复合源； |
|  |  |  |  |  |  | 一般 | 1.2离子传输接口：锥孔或毛细管（若含毛细管接口，额外配套20根毛细管）； |
|  |  |  |  |  |  | 一般 | 1.3离子源加热温度：≥ 400℃； |
|  |  |  |  |  |  | 一般 | 1.4 离子源内置真空隔离阀，清洗离子传输接口等无须卸载真空； |
|  |  |  |  |  |  | △ | 1.5质量范围（m/z）：四极杆部分20-3000amu，TOF部分20-10,000amu； |
|  |  |  |  |  |  | △ | 1.6仪器分辨率：≥40,000 FWHM＠m/z 956，≥60,000 FWHM＠m/z 2722（提供实验数据证明材料）； |
|  |  |  |  |  |  | 一般 | 1.7灵敏度：最高分辨率下，S/N ≥ 2000:1（MS和MS/MS模式下）； |
|  |  |  |  |  |  | 一般 | 1.8质量精确度：≤1.0 ppm（利血平，MS和MS/MS模式下，10次重复）； |
|  |  |  |  |  |  | 一般 | 1.9动态范围：≥5个数量级（提供谱图支持文件）； |
|  |  |  |  |  |  | △ | 1.10 数据采集速度：≥30Hz（全质量范围内，MS和MS/MS模式下）（提供证明材料）； |
|  |  |  |  |  |  | 一般 | 1.11内置全自动注射泵，样品测试和质量校正进样口数量：≥2； |
|  |  |  |  |  |  | 一般 | 1.12 真空系统：配备无油型机械泵及分子泵等，运行状态下腔体真空度≤10-7Pa； |
|  |  |  |  |  |  | 一般 | 1.13氮气发生器 |
|  |  |  |  |  |  | 一般 | 1.13.1 流速范围0-30L/min，最高纯度≥99.5％； |
|  |  |  |  |  |  | 一般 | 1.13.2 输出压力≥110psi； |
|  |  |  |  |  |  | 一般 | 1.13.3 超细化中空纤维膜制气，双压缩机、双对流扇设计，具备双压力保护装置； |
|  |  |  |  |  |  | 一般 | 1.13.4 噪音：≤60dB； |
|  |  |  |  |  |  | 一般 | 1.14 原位电离直接进样分析模块 |
|  |  |  |  |  |  | 一般 | 1.14.1 配置可加热的DART、ASAP或DPiMS等原位电离离子源，无需样品前处理或色谱分离，可实现液体、固体直接进样分析； |
|  |  |  |  |  |  | 一般 | 1.14.2 质量范围10-1000 amu，准确度(m/z)：≤0.1 amu，分辨率：≤0.5amu； |
|  |  |  |  |  |  | 一般 | 1.14.3 扫描速度：≥10,000 amu/秒； |
|  |  |  |  |  |  | 一般 | 1.14.4灵敏度：S/N ≥100:1（10pg利血平进样）； |
|  |  |  |  |  |  | 一般 | 1.14.5 动态范围：≥5个数量级； |
|  |  |  |  |  |  | 一般 | 2.软件及数据库 |
|  |  |  |  |  |  | 一般 | 2.1用于控制LC-MS/MS系统，包括仪器调节、自动调谐和校正、数据采集、数据处理、分析和报告； |
|  |  |  |  |  |  | 一般 | 2.2扫描模式：支持全谱QTOF-MS扫描、MS/MS子离子扫描、ESI/APCI模式切换扫描； |
|  |  |  |  |  |  | 一般 | 2.3 具备自动筛查功能，可自动进行峰提取、二级库匹配，并能自动利用Chemspider 网络数据进行未知物搜索； |
|  |  |  |  |  |  | 一般 | 2.4代谢组学软件：视窗化数据处理, 支持≥3种通用格式（至少包含.mzML、.mzXML和NetCDF），能够统计分析和自动批量鉴定标记化合物,并自动进行代谢通路的检索； |
|  |  |  |  |  |  | 一般 | 2.5代谢组学数据库：包含生物化学分子、初级代谢物和化合物分类，同时包含极性代谢物和脂类且在正离子和负离子模式下的MS/MS数据信息，数据库化合物种类≥8万种； |
|  |  |  |  |  |  | 一般 | 2.6农兽药残留综合数据库：包含农药残留，兽药残留以及毒物等化合物信息，数量≥3000个； |
|  |  |  |  |  |  | 一般 | 2.7天然产物及微生物数据库：包含来自细菌、真菌、蓝藻、地衣和蘑菇等化合物，用于天然产物和微生物鉴定，数量≥20000个； |
|  |  |  |  |  |  | 一般 | 2.8植物化学数据库：包含植物天然产物、衍生物或药物等种类，可查结构信息、原产植物以及相关的化学类别； |
|  |  |  |  |  |  | 一般 | 2.9 合成添加剂数据库：所有添加剂类化合物均可根据其作用进行分类； |
|  |  |  |  |  |  | 一般 | （三）附件部分 1. 数据采集处理系统1套，数据定性定量分析系统2 套，所有硬件系统与液相色谱仪、高分辨质谱仪之间均可数据互通共享； |
|  |  |  |  |  |  | 一般 | 2. 超纯水系统：1套 |
|  |  |  |  |  |  | 一般 | 2.1纯化柱数量：≥3支，产水速度：≥2L/min，电阻率：≥18.2 MΩ.cm； |
|  |  |  |  |  |  | 一般 | 2.2电导率仪数量：≥2个，电阻池灵敏常数：≤ 0.01cm-1，温度灵敏度≤ 0.1℃； |
|  |  |  |  |  |  | 一般 | 2.3 水质要求：TOC＜2ppb，内毒素＜0.001EU/mL，RNA酶＜1 pg/mL，DNA酶＜5pg/mL，微生物＜0.01CFU/mL，颗粒物（＞0.22μm）＜1 unit/mL； |
|  |  |  |  |  |  | 一般 | 2.4 配≥2个过滤器 |
|  |  |  |  |  |  | 一般 | 3. 多联真空抽滤仪：1套，适配500mL以上大容量滤杯（滤瓶），支持6通道同时运行，最大吸力≤-90Pa； |
|  |  |  |  |  |  | 一般 | 4. 超声波脱气仪：1套，容量 ≥10L，频率 ≥40KHz，超声功率 ≥360W； |
|  |  |  |  |  |  | 一般 | 5. 环境湿度控制器：2套，除湿量≥50L/天，支持定时、湿度双显； |
|  |  |  |  |  |  | 一般 | 6. 超高效液相色谱柱及预柱10套（C18柱6根，C8柱2根，Hilic柱2根）； |
|  |  |  |  |  |  | 一般 | 7. 40L气体钢瓶及压力表 1套； |
|  |  |  |  |  |  | 一般 | 8. 质谱级专用溶剂瓶（配瓶盖，1L）20个、进样小瓶（1.5/2mL）2000个； |
|  |  |  |  |  |  | 一般 | 9. 单向阀、柱塞杆、密封圈、溶剂滤头各三套，备用锥孔两套或配套足量毛细管，调谐液5套。 |
|  |  |  |  |  |  | △ | 所投超高效液相串联四级杆飞行时间质谱仪产品型号必须为制造商近五年内上市发布的新型号，需提供制造商官方证明文件及佐证资料，如制造商官方网站、宣传渠道（如官方公众号）等新品发布通知公告的截图及链接，佐证资料需体现发布时间。 |