山东师范大学招标采购项目需求公示表

编号:SDSL-2026-131

| 基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 山东师范大学2026年生命科学学院分析检测设备采购项目 |  |  |  |  |
| 项目主管单位 |  | 生命科学学院 |  |  |  |  |
| 第三方咨询服务单位 |  | 山东善立招标有限公司 |  |  |  |  |
| 项目信息 |  |  |  |  |  |  |
| 包号 | 标的名称 | 数量 | 是否允许进口 | 是否创新产品 | 是否专门面向中小微或预留份额 | 预算金额（最高限价） |
| 1 | 三重四极杆气相色谱质谱联用仪 | 1套 | 是 | 否 | 否 | 209.00万元 |
| 2 | 数字切片扫描仪 | 1套 | 是 | 否 | 否 | 179.00万元 |
| 3 | 植物多光谱荧光成像系统 | 1套 | 否 | 否 | 否 | 70.00万元 |
| 需求描述 |  |  |  |  |  |  |
| 技术要求 |  | 一、项目概况 本项目为山东师范大学2026年生命科学学院分析检测设备采购项目，总预算458.00万元。其中1包三重四极杆气相色谱质谱联用仪预算209万元，2包数字切片扫描仪预算179万元，3包植物多光谱荧光成像系统预算70万元 二、技术要求 详见附件：详细技术要求。 |  |  |  |  |
| 商务要求 |  | - 交货期： - 1包、2包：国产设备自合同签订之日起1个月内供货安装调试完毕；进口设备自合同签订之日起3个月内供货安装调试完毕。 - 3包：国产设备自合同签订之日起1个月内供货安装调试完毕； 2、交付地点：设备全部到达山东师范大学校内指定地点。 3、付款条件： 国产设备：中标人供货并安装调试完成，使用单位初步验收合格后支付合同价款的60%；经招标人验收合格后，招标人支付至合同价款的100%。 进口设备： 1）经招标人归口管理部门备案同意，具有外贸代理业务能力的中标人： 中标人供货并安装调试完成，使用单位初步验收合格后支付合同价款的60%；经招标人验收合格后，招标人支付至合同价款的100%。 2）由招标人指定外贸代理公司的中标人： 三方合同生效后，招标人预付合同金额100%货款给乙方（外贸代理公司），乙方与进口设备制造商签订外贸合同，并按照中标金额的百分比（中标确定）计取外贸代理服务费，丙方（中标人）承担所有外贸风险。乙方开具以丙方指定的进口设备制造商为受益人的100%不可撤销即期信用证，凭发货单据支付丙方合同金额的90%，剩余10%凭学校出具的验收报告支付。 4、验收： 招标人根据《山东省政府采购履约验收管理办法》及招标人要求进行验收。 4.1货物运抵现场后，招标人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与招标文件、投标文件、合同不符，招标人有权限根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。 4.2货物由中标人进行安装，完毕后，招标人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。安装完毕7日后，证明货物以及安装质量无任何问题，由招标人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。 5、质量保证期： 5.1质保期：国产设备原厂质保3年。进口设备原厂质保1年（清单技术规格要求中有要求的按照清单要求执行）。国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人亦可提报更长的质保期，质保及售后须注明质保主体（原厂或投标人）。 5.2质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，招标人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，招标人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。 6、售后服务： 6.1投标人应提供及时周到的售后服务，应保证每季度至少一次上门回访、检修。 6.2投标人自报响应、维修时间以及备品备件情况。 - 7、培训 投标人提供技术培训，包括设备使用维护、工作原理、基本操作、常见故障处理等。 |  |  |  |  |
| 政策要求 |  | 严格落实财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于进一步发挥政府采购政策功能支持中小企业发展的通知》、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》本国产品政策、采购绿色建材、推广节能建筑等国家最新政府采购政策。 |  |  |  |  |
| 绩效目标 |  | 满足教育厅大型仪器设备服务机时，处满足校内使用需求外，面向社会开放预约使用。 |  |  |  |  |
| 其他要求 |  | 投标人资格要求： （1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 （2）如所投产品为进口产品，投标人须提供制造商或国内总代理出具的授权书（授权可追溯）（1包、2包）。 （3）在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用山东”（credit.shandong.gov.cn）等网站中被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参加本次政府采购活动； （4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下（同一包号）的政府采购活动； （5）本项目不接受联合体投标。 |  |  |  |  |

附件：详细技术要求

1包：三重四极杆气相色谱质谱联用仪

### 1、技术要求

采购包1：

标的名称：三重四极杆气相色谱质谱联用仪

| 序号 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 三重四极杆气相色谱质谱联用仪 | 一、性能指标 1、气相色谱仪 1.1、柱箱 1.1.1 、柱箱温度：室温＋5˚C~450 ˚C，≥20梯度/21平台程序升温 1.1.2 、升温速率：最大升温速度≥110˚C/min，以0.01 ˚C /min增加 1.1.3 、降温速率：从450˚C降至50˚C≤4分钟 1.1.4、 控温准确性：±0.01℃ 1.1.5 、气相主机具有彩色触摸屏操作界面，用户可实现远程操作和监控仪器 1.1.6、气相主机可同时≥3个检测器 1.2 、流路控制系统 1.2.1 、最大压力设定：≥120 psi 1.2.2 、压力设定精度：0.001 psi 1.2.3 、流量设定范围：0-1000mL/min 1.3、惰性分流/不分流进样口 1.3.1、可编程电子参数设定压力、流速、分流比，电子流量控制隔垫吹扫 1.3.2、最高使用温度≥400˚C 1.3.3、分流比设置≥10000:1 1.4、色谱性能：保留时间重现性＜0.01min，峰面积重现性＜1%（RSD） 2、多功能进样系统 2.1、液体进样 2.1.1、≥160位液体进样位，2ml样品瓶 2.1.2、进样体积：2μL～10,000μL 2.2、顶空进样 2.2.1、顶空样品处理量：≥45位10/20mL样品容量 2.2.2、注射器使用惰性载气吹扫，全流路无阀设计 2.2.3、配2.5ml注射器，注射体积 250－2500µL 2.2.4、顶空注射器加热温度：40-150℃； 2.2.5、≥6位加热搅拌器：35-200℃，1℃温度增量 2.3、固相微萃取 2.3.1、样品处理量：≥45位10/20mL样品盘 2.3.2、≥6位加热搅拌器：35-200℃，1℃温度增量 2.2.4、具备自动换针、溶剂自动液体解吸、自动液体进样等功能。 3、质谱部分 3.1、质量数范围：10-1000 m/z 3.2、检测限IDL(MRM): ≤4.0fg （以30 m × 0.25 mm, 0.25 µm色谱柱为标准，，10fg OFN 连续8次进样，99%置信区间） 3.3、 EI MRM 信噪比：≥10000:1 (RMS)（1 µL 100 fg/µL OFN ， m/z 272 → 222 离子对） 3.4、分辨率：0.4-4amu分辨可调 3.5、动态范围：≥ 1.0 × 107 3.6、具有氦气消除功能 3.7、最大扫描速率：≥600个MRM/秒，最小SRM扫描时间：≤1ms 3.8、 无损双灯丝设计 3.9、 最大离子化能量：≥100eV 3.10、离子源:配置EI源，独立控温，最高温度≥320˚C 3.11、四极杆质量分析器：石英镀金双曲面四极杆或金属四极杆。 3.12、质谱真空系统：二级真空系统，涡轮分子泵抽速≥350L/s 3.13、扫描功能:全扫描(Full Scan)、子离子扫描( Product Ion Scan)、母离子扫描(Precursor Ion Scan)、中性丢失扫描(Neutral Loss Scan)、选择离子扫描模式(SIM)、多反应扫描模式（MRM）、动态多反应扫描模式（dMRM）、触发产物离子扫描（tMRM） 3.14、支持多种监测模式的同时扫描 3.15、具有质谱维护监测功能 4、数据处理系统 4.1、软件具有未知物解析、解卷积功能。 4.2、配 NIST最新谱库 4.3、风味分析MRM谱库：谱库包含≥550种化合物，利用数据库可自动创建采集方法、定量方法用于靶向筛查分析，谱库包含≥4种同位素内标支持化合物半定量分析流程 4.4、农残快速判定功能，内置数据库 4.5、提供脂肪酸甲酯库(≥35种)、挥发性有机化合物库(≥65种)、香精香料库(≥410种)、毒物库(≥270种)。 5、热裂解系统 5.1、裂解温度: 室温 ～ 1300°C，增量1℃，温度精度: ± 0.1 °C。 5.2、最大升温速率≥2000°C / min，升温速率可调。 5.3、降温速率：温度从650℃降至50℃时间≤60s。 5.4、触屏控制界面：≥4.5英寸触摸屏，具有一键启动功能。 5.5、温度控制：加热测量一体的铂金电阻加热系统，温度实时监测。 5.6、重现性 ：RSD≤1.5% （聚苯乙烯）。 5.7、石英裂解管可重复使用。 5.8、具有自动泄漏检查功能。 5.9、程序升温：可对同一样品实现程序升温裂解，每一个程序可以设10个步骤；裂解中每步都可启动GC启动信号从而得到独立的色谱图，裂解时间和裂解温度完全程序化控制。 5.10、 GC连接：高温传输线直接连接进样口，加热温度最高≥ 350°C 。 5.11、具有免放空组件。 二、配置要求 1、主机：三重四极杆气相色谱质谱联用仪主机1套、惰性分流不分流进样口2个、液体、顶空、固相微萃取三合一多功能进样系统1套、热裂解系统1套、NIST谱库1套、风味数据库1套、农残数据库1套、脂肪酸甲酯库、挥发性有机化合物库、香精香料库、毒物库、操控系统及软件2套、配套电源1套。 2、主要耗材：气相色谱柱6根、衬管100根、进样隔垫500个，捕集阱2套、离子源灯丝5根、泵油10瓶、顶空瓶100套、进样小瓶1000套、固相萃取纤维头10根。 |

### 2、服务要求

采购包1：三重四极杆气相色谱质谱联用仪

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 售后要求 | 1、供应商提供仪器的现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作培训。如果现场安装测试指标未通过，用户有权要求退货并要求赔偿损失。 |
| 2 | 售后要求 | 2、提供及时周到的售后服务，应保证每季度至少一次上门回访、检修。 |
| 3 | 售后要求 | 3、自报响应、维修时间以及备品备件情况。 |
| 4 | 培训要求 | 2、提供针对微塑料分析、风味物质分析的现场培训并建立指导方案，保证用户可自行完成相关检测。 |
| 5 | 培训要求 | 3、提供技术培训，包括设备日常使用维护、工作原理、基本操作、常见故障处理、基础分析仪器理论课程等。 |

2包数字切片扫描仪

### 1、技术要求

采购包2：

标的名称：数字切片扫描仪

| 序号 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数字切片扫描仪 | 一、玻片扫描系统 1、采用一体化封闭式设计，全自动扫描。 2、单次切片装载量≥150，可连续上样。 3、配备≥2个物镜： 20X 数值孔径≥0.8；40X 数值孔径≥0.95。 4、最高像素分辨率≤0.1μm/pixel。 5、扫描速度：20倍物镜，15 mm×15 mm的扫描区域，单个切片扫描时间≤90S。 6、RBG 三色LED明场光源，使用寿命>30000小时；高稳定LED荧光光源，支持紫外到近红外波段，使用寿命>20000小时。 7、≥10孔全电动激发块转盘，可同时安装≥9个荧光激发块，支持≥9色的荧光成像。 8、配备满足以下DAPI，alexa.fluor 488、555、647，FITC，TRITC，Cy3，Cy5荧光染料的不少于四组荧光模块。 9、面阵式扫描相机：像素≥500万，像素尺寸≥3.45 μm x 3.45 μm。 10、具备光谱拆分功能； 11、具备反卷积功能。 △12、可进行Z轴层切扫描，可对Z轴扫描数据进行景深扩展处理； △13、荧光Z轴扫描，可进行多种景深扩展算法，包含最大亮度投影，平均亮度投影。 14、可在扫描参数中设定多种色彩还原模式，或使用自定模式保证扫描色彩均一性。 15、支持输出多种压缩格式，支持输出图像格式的位深≥16bit。 二、图像分析处理软件 1、同屏打开最多九张图像，具备一键自动校正、匹配，使所有切片处于相同倍率、相同角度、相同位置，可以从一张切片精准定位到其余切片。 △2、可对Z轴扫描的数据结果进行3D渲染和展示，查看组织或细胞三维空间效果，并录制视频导出。 3、图像分割功能：可根据颜色和强度等识别并分割组织结构。该模块可用于多重荧光染色分析，并可进行共定位分析。 4、AI算法的结构分类和识别。 5、细胞检测功能。 6、具有免疫组织化学定量分析。 7、具有遗传学分析模块。 三、配置要求 1、数字切片扫描仪1套 |

备注：技术参数与性能指标中标注“△”为重要指标，如存在不满足或未响应扣分多。

### 2、服务要求

采购包2：数字切片扫描仪

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 售后要求 | 1、投标人应提供及时周到的售后服务，应保证每季度至少一次上门回访、检修。 |
| 2 | 售后要求 | 2、投标人自报响应、维修时间以及备品备件情况。 |
| 3 | 培训要求 | 3、提供技术培训，包括设备使用维护、工作原理、基本操作、常见故障处理等。 |

3包植物多光谱荧光成像系统

### 1、技术要求

采购包3：

标的名称：植物多光谱荧光成像系统

| 序号 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 植物多光谱荧光成像系统 | 1、结构 1.1、箱体为碳钢烤漆，内部腔体为SUS304不锈钢；观察门内有透明玻璃。 1.2、旋转机构：承重≥15kg，支持360°连续旋转及任意角度定点停留。 2、高光谱成像 2.1、传感器：CMOS，光谱范围：覆盖400-1000nm；光谱采样：≤2.7nm；光谱分辨率：≤5.5nm；光圈F/#：≥F/1.7；镜头FOV：≥38°。 2.2、有效像素大小：≥19.5x9.9μm；有效狭缝宽度：≥40μm；有效狭缝长度：≥10 mm。 2.3、波段数：≥220，支持1x、2x、4x和8x光谱合并模式。 2.4、空间像素数：≥1020；信噪比（峰值）：≥420:1；支持波段选择ROI。 2.5、成像速度：全幅采集≥325Hz；ROI波段选择后≥9500Hz。 2.6、内置图像校正：至少包含非均匀性校正、坏像素替换、自动图像增强(AIE)；相机控制协议：GenICam、ASCII。 2.7、相机软件 2.7.1各种绘图工具；各种选择工具； 2.7.2、主成分分析； 2.7.3、具有图像拼接功能。 3、可见光成像 - 相机像素：≥1200万；配置电动调焦镜头；视场角(D*H*V)：88.8°*76.9°*61.5°； 4、热成像 4.1、相机类型：红外热成像相机； 4.2、分辨率：≥600×480；响应波段：8~14μm；热敏感度：＜60mK；测温精度：±2℃；测温范围：-10℃~80℃； 5、环境控制模块 5.1、温度控制范围：15℃～45℃，温度精度：≤0.1℃，温度设定值的误差：±0.5℃，温度均匀度：任意位置误差±2℃； 5.2、配备加湿系统，采用超声波加湿原理，湿度控制范围：60～85%RH，湿度精度：≤1%RH，湿度设定值的误差：±2%RH，上下层之间误差±3%RH； 5.3、配置LED冷光源，380nm-780nm连续光谱，光照强度：10cm处光照强度≥350μmol/㎡·s， 5.4、光源控制范围：0～100%无级调节LED光照强度，光照排程≥6段，不同时间自动运行不同的光强度； 5.5、LED驱动板：每块电路板驱动单元数≥12路，每一通道独立控制，每个通道可独立工作；5.6系统集成基于深度学习的智能视觉分析算法； 5.6、获取植物主要植被指数（NDVI 、ARI、CI、NRI、PSRI、PRI 、RGI、TVI、RNDVI、 NPQI、VOG1、VOG2、VOG3、SIPI、FR1、FR2、FR3、FR4、RDVI、SR、MSR、CRI等）； 5.7、可进行多模式图像显示、感兴趣区分析、光谱指数分析、光谱曲线绘制、结果图/表导出等； 5.8、具有光谱分析功能； 5.9、采集数据自动生成时序变化曲线； 5.10、系统支持环境自适应参数配置能力，集成光学镜头焦距/光圈/曝光； 5.11、可设置时序拍照、录像记录，保存路径和植物名称可配置； 5.12、成像植物：至少包含拟南芥、玉米、水稻、烟草、草莓、山桐子、大豆等植物； 5.13、成像指标：形态结构、颜色信息及纹理特征维度，自动提取关键表型参数，包括叶片数量、绿叶与黄叶相关指标、果实相关指标（数量、面积）、株高及茎部相关参数(茎宽、茎高)、目标几何特征指标(外接圆面积、外接矩形面积、凸包面积、紧凑度)，以及反映形态复杂度和纹理特征的相关指数(熵、均一指数、平滑度)； 5.14、系统支持环境自适应参数配置能力，集成光学电子对焦、发射率及距离调节，以及单点测温、ROI区域测温功能； 5.15、显示屏≥15英寸； 5.16、可实时查看设备各功能模块的运行状态； 5.17、系统支持多维可视化分析与多格式结果输出； 5.18、存储容量≥500G； 6、植物发芽模块 6.1、左右两侧及背部为透明PC材质，四个角落带圆弧R角，前端为PC透明双开门，顶部为ABS材质，注塑一体成型，底部为ABS抽屉式种植托盘；补光灯为LED植物生长灯，光照强度0～100%无级调节，可以设置光照运行时间； 6.2、新风：背部气孔进风，顶部外送，可以设定跟随灯光运行或者任意设定运行时间； 6.3、箱体容量≥50L，水槽容积≥4.5L；触摸屏控制，能够设定机器的时间，显示温度、湿度，光照设定比例等。 |

### 2、服务要求

采购包3：植物多光谱荧光成像系统

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 售后要求 | 1、投标人应提供及时周到的售后服务，应保证每季度至少一次上门回访、检修。 |
| 2 | 售后要求 | 2、投标人自报响应、维修时间以及备品备件情况。 |
| 3 | 培训要求 | 3、提供技术培训，包括设备使用维护、工作原理、基本操作、常见故障处理等。 |