
山东师范大学招标采购项目需求公示表
编号:SDSL-2026-158
	基本情况

	项目名称
	[bookmark: _GoBack]山东师范大学2026年化学院多功能材料吸附表征系统采购项目

	项目主管单位
	化学化工与材料科学学院

	第三方咨询服务单位
	山东善立招标有限公司

	项目信息

	包号
	标的名称
	数量
	是否允许进口
	是否创新产品
	是否专门面向中小微或预留份额
	预算金额（最高限价）

	1
	多功能材料吸附表征系统 
	1套
	否
	否
	否
	109.00万元

	需求描述

	技术要求
	一、项目概况
本项目为山东师范大学2026年化学院多功能材料吸附表征系统采购项目，总预算109.00万元。
二、技术要求 
详见附件：详细技术要求。

	商务要求
	1、 交货期：
自合同签订之日起30天内供货、安装、调试完毕。
2、 交付地点：
3、 设备全部到达山东师范大学校内指定地点。
3、付款条件：
中标人供货并安装调试完成，使用单位初步验收合格后支付合同价款的60%；经招标人验收合格后，招标人支付至合同价款的100%。
4、验收：
招标人根据《山东省政府采购履约验收管理办法》及招标人要求进行验收。
4.1货物运抵现场后，招标人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与招标文件、投标文件、合同不符，招标人有权限根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。
4.2货物由中标人进行安装，完毕后，招标人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。安装完毕7日后，证明货物以及安装质量无任何问题，由招标人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。
5、质保要求
5.1质保期：整机原厂质保四年，质保期自学校主管部门验收合格之日起计算。（清单技术规格要求中有要求的按照清单要求执行）国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人亦可提报更长的质保期，质保及售后须注明质保主体（原厂或投标人）。
5.2.质保期内，因设备自身质量问题导致的故障，所有维修及更换零部件均免费。
5.3设备五年内提供免费移机一次，服务内容包含拆装机费、打包辅料费、搬运费等。
5.4质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，招标人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，招标人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。
6、售后服务：
6.1.售后响应时间：厂家在接到用户故障报修信息后2小时内予以响应，一般问题应在48小时内到达用户现场，排除故障。
6.2. 质保期内，除安装培训外，每年免费提供不低于6人次的应用技术培训，其中3人次的厂家demo实验室培训（培训费、差旅住宿费均由厂家承担）；每年免费提供3人次及以上的用户现场高阶培训，每次时间不低于4天，具体日期及培训要求与用户协商。
6.3. 质保期内，责任工程师每年定期回访客户不少于4次，及时为设备进行检查和问诊。根据平台需要，每年不低于2次和平台合作进行设备表征等技术讲座，帮助学院师生更好地了解设备技术。
6.4. 质保期内，每年免费提供不低于2次维修保养服务，并免费提供维修所用的全部零部件。
6.5投标人自报响应、维修时间以及备品备件情况。
7、培训
7.1投标人提供技术培训，包括设备使用维护、工作原理、基本操作、常见故障处理等。
7.2仪器安装调试合格后，需根据采购人要求在用户现场免费对用户使用人员（3-6人）进行为期不少于5天的基本操作与应用培训，对用户进行仪器的基本原理、日常操作、维护和安全常识等技术培训，保证用户能独立进行操作和日常维护。
8、设备安装要求
本项目为交钥匙项目，供应商需在到货前先行勘查用户仪器放置场地，并负责场地湿度/温度/避光/防尘/防震/通风/接地等环境满足仪器安装要求。到货后由中标人技术人员到现场免费进行安装调试，安装过程中所涉及场地内的气体管路、水电、通风、防尘、避光、有毒有害气体处理、房间温度控制等基本改造均由中标人负责，需保证设备在调试及试运行后应达到承诺的技术指标。

	政策要求
	严格落实财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于进一步发挥政府采购政策功能支持中小企业发展的通知》、《关于进一步发挥政府采购政策功能支持中小企业发展的通知》、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》本国产品政策、采购绿色建材、推广节能建筑等国家最新政府采购政策。

	绩效目标
	实验教学：支持开设《材料表征技术》、《材料物理性能测试》等课程中的相关实验项目
创新能力培养：服务国家级大创及研究生创新项目，强化学生前沿表征技术实操能力
纵向课题支撑：多孔催化材料的制备及新能源催化性能研究
科研成果转化：为横向合作项目提供技术支持，加速科研成果向实际生产力的转化。

	其他要求
	投标人资格要求：
投标人资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3、本项目的特定资格要求：（1）在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用山东”（credit.shandong.gov.cn）等网站中被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参加本次政府采购活动；
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下（同一包号）的政府采购活动；


附件：详细技术要求
	 序号
	标的名称
	 技术参数与性能指标

	1
	多功能材料吸附表征系统
	本设备主要用于多孔材料结构分析和催化反应性能分析，包括物理吸附、化学吸附两个模块 。
一、物理吸附模块
1.技术要求
1.1 比表面积：≥0.01m2/g（N2）、≥0.0005m2/g（Kr）；
1.2 孔径分析：0.35nm～500nm；
1.3 测试精度：比表面积测试重复性 RSD ≤1.0％；平均孔径（微孔）重复性≤ 0.02nm；
1.4 测试气体：支持N2、H2、CO2、Ar、Kr、CH4、CO等气体；
1.5 分析脱气能力：
1.5.1 系统配置分析站数量≥2个，分析端口数≥6，可同时进行≥6个微孔样品分析；
1.5.2 系统配置脱气站数量≥2个，脱气端口数≥6，可同时进行≥6个样品脱气处理，脱气温度范围：室温-400℃，控温精度±0.1℃；
1.5.3 系统分析、脱气模块须相互独立、可12个端口同时运行，互不干扰；
1.6 杜瓦瓶：容积≥3升；
1.7 压力传感器：每个分析站配备≥3级压力传感器，至少包含0.1、10、1000 Torr三级压力范围；
1.8 真空系统：
1.8.1 分析站：双级机械泵 + 无油分子涡轮泵，极限真空度≤10-8Pa；
1.8.2 脱气站：脱气专用独立机械泵；
1.9具备水蒸气、有机蒸汽吸附分析功能，且与气体吸附分析（液氮）可同时运行，互不干扰；并独立于氮气吸附模块。
1.10具备二氧化碳吸附分析功能，温度范围0-80℃；
1.11 数据采集分析工作站：
1.11.1 数据采集处理工作站1套，数据定性定量分析工作站1 套，基于Windows操作系统的全套软件，永久免费升级；
1.11.2 软件支持的分析模型：≥40 种 NLDFT，具备BET、BJH、HK/SF、t-plot、DFT/NLDFT、HS-2D-NLDFT、H₂/O₂ NLDFT等分析模型；
1.12具备自动液氮转移系统 ：液氮抽速可调，配 ≥30L液氮容器；
1.13 满足持续供电，输出功率≥10KW，满功率状态下续航时间≥2h。
附件
2.1 随机配件包1套、杜瓦瓶四套、标准样品一套、样品管20根、样品管专用O型密封圈30个。
2.2 恒温热流干燥样品管架一台、40L高纯氮气、40L二氧化碳和40L氦气各一瓶（含减压阀及管路）。
2.3 配合装样工具一套
二、化学吸附模块
1.化学吸附仪技术要求
1.1 测试功能 ：满足行业TPR，TPO，TPD（TPSR）及脉冲吸附等所有化学吸附测试类型。
1.2 分析站数：独立双站，可同时进行不同类型化学吸附实验。
1.3 TCD检测器：铼钨合金TCD检测器，配置有安全防干烧系统。
1.4 高温炉温度范围：室温至 1200℃，温度精度±0.1℃，线性程序升温，升温速率：RT~500℃: ≤50℃/min；500~1200℃: ≤30℃/min。
1.5 保温：管线和阀门均有保温效果，保温温度最高300℃。
1.6 外接气体数量：≥12路进气。
1.7 质量流量计：配备≥3个高精度质量流量计 ，流量范围 2-100SCCM。
1.8 内部管线：不锈钢管线。
1.9 安全性能：具有系统危险状态报警功能。
1.10 质谱连接方式：并联，样品管出口直接取气。
1.11 Loop定量环：≥3种，标配100μL、250μL、500μL，可定制
1.12 冷阱：双冷阱
1.13 样品管：石英U型管，耐温1200℃。
2.质谱仪技术要求 
2.1质量数：1-100amu;
2.2 灯丝：抗氧化镀铱灯丝，2套；
2.2扫描速度：≥1.8ms/amu；
2.3 真空系统：分子泵+机械泵组合，极限真空度≤5*10-10mbar、
2.4 检测下限：≤1ppm（空气中Kr）；
2.5 气体采样流量：0.2-5ml；
2.6 配备用采样口；
2.7 UPS不间断电源1套：输出功率≥10KW，满功率状态下续航时间≥2h。
3.数据采集处理工作站1套，数据定性定量分析工作站1 套，基于Windows操作系统的全套软件，永久免费升级。
4.附件
4.1 化学吸附仪配件：
4.1.1 石英管≥8个；密封圈≥16对；LOOP环≥3个；
4.1.2 气体：≥3瓶高纯氦气、高纯氮气和高纯氩气常见气体推荐（含减压阀及管路）：
TPR： 需要10%H2/Ar混合气 
TPO： 需要3～5%O2/He混合气 
NH3-TPD：5～8%NH3/He混合气
4.2质谱仪相应配件:网线、采样口堵头、密封圈、毛细管等；
4.3 装样工具一套；
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