山东师范大学招标采购项目需求公示表

编号:SDSL-2026-159

| 基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 山东师范大学2026年化学院电感耦合等离子体质谱仪采购项目 |  |  |  |  |
| 项目主管单位 |  | 化学化工与材料科学学院 |  |  |  |  |
| 第三方咨询服务单位 |  | 山东善立招标有限公司 |  |  |  |  |
| 项目信息 |  |  |  |  |  |  |
| 包号 | 标的名称 | 数量 | 是否允许进口 | 是否创新产品 | 是否专门面向中小微或预留份额 | 预算金额（最高限价） |
| 1 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 1套 | 否 | 否 | 否 | 119.00万元 |
| 需求描述 |  |  |  |  |  |  |
| 技术要求 |  | 一、项目概况 本项目为山东师范大学2026年化学院电感耦合等离子体质谱仪采购项目，总预算119.00万元。 二、技术要求 详见附件：详细技术要求。 |  |  |  |  |
| 商务要求 |  | - 交货期： 国产设备自合同签订之日起30天内供货安装调试完毕； - 交付地点： 设备全部到达山东师范大学校内指定地点。 3、付款条件： 国产设备：中标人供货并安装调试完成，使用单位初步验收合格后支付合同价款的60%；经招标人验收合格后，招标人支付至合同价款的100%。 4、验收： 招标人根据《山东省政府采购履约验收管理办法》及招标人要求进行验收。 4.1货物运抵现场后，招标人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与招标文件、投标文件、合同不符，招标人有权限根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。 4.2货物由中标人进行安装，完毕后，招标人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。安装完毕7日后，证明货物以及安装质量无任何问题，由招标人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。 5、质保要求 5.1质保期：整机原厂质保三年，质保期自学校主管部门验收合格之日起计算。（清单技术规格要求中有要求的按照清单要求执行）。国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人亦可提报更长的质保期，质保及售后须注明质保主体（原厂或投标人）。 5.2. 质保期内，因设备自身质量问题导致的故障，所有维修及更换零部件均免费。 5.3. 设备五年内提供免费移机一次，服务内容包含拆装机费、打包辅料费、搬运费等。 5.4质保期内，责任工程师每年定期回访客户不少于4次，及时为设备进行检查和问诊。根据平台需要，每年不低于2次和平台合作进行设备表征等技术讲座，帮助学院师生更好地了解设备技术。 5.5 质保期内，每年免费提供不低于2次维修保养服务，并免费提供维修所用的全部零部件 。 5.6质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，招标人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，招标人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。 - 售后服务： 6.1 售后响应时间：厂家在接到用户故障报修信息后2小时内予以响应，一般问题应在48小时内到达用户现场，排除故障。 6.3投标人应提供及时周到的售后服务，应保证每季度至少一次上门回访、检修。 6.4投标人自报维修时间以及备品备件情况。 7、培训 7.1仪器安装调试合格后，需根据采购人要求在用户现场免费对用户使用人员（3-6人）进行为期不少于5天的基本操作与应用培训，对用户进行仪器的基本原理、日常操作、维护和安全常识等技术培训，保证用户能独立进行操作和日常维护。 7.2 质保期内，除安装培训外，每年免费提供不低于6人次的应用技术培训，其中3人次的厂家demo实验室培训（培训费、差旅住宿费均由厂家承担）；每年免费提供3人次及以上的用户现场高阶培训，每次时间不低于4天，具体日期及培训要求与用户协商。 8、其他要求： 本项目为交钥匙项目，供应商需在到货前先行勘查用户仪器放置场地，并负责场地湿度/温度/避光/防尘/防震/通风/接地等环境满足仪器安装要求。到货后由中标人技术人员到现场免费进行安装调试，安装过程中所涉及场地内的铝板、水电、通风、防尘、避光等基本改造均由中标人负责，需保证设备在调试及试运行后应达到承诺的技术指标。 |  |  |  |  |
| 政策要求 |  | 严格落实财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于进一步发挥政府采购政策功能支持中小企业发展的通知》、《关于进一步发挥政府采购政策功能支持中小企业发展的通知》、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》本国产品政策、采购绿色建材、推广节能建筑等国家最新政府采购政策。 |  |  |  |  |
| 绩效目标 |  | 面向校内化学、材料、环境、生物等学科及校外高校、科研院所开放共享；每年培训独立操作人员≥10人次，支撑高水平论文发表和科研项目实施。纳入学校大型仪器共享平台统一管理，建立规范化运行维护机制，保障长期稳定运行。 |  |  |  |  |
| 其他要求 |  | 投标人资格要求： 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无 3、本项目的特定资格要求：（1）在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用山东”（credit.shandong.gov.cn）等网站中被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参加本次政府采购活动； （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下（同一包号）的政府采购活动； |  |  |  |  |

附件：详细技术要求

| 序号 | 标的名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 1、仪器主机硬件技术指标： 1.1、雾化室： 石英材质雾室，配置半导体制冷，通过仪器软件调节雾化室温度； 1.2、射频发生器：固态射频发生器，频率≥27MHz； 1.3、蠕动泵：≥3通道蠕动泵，泵速可调； 1.4、工作气体控制：气体质量流量计控制各个工作气体，包括载气、辅助气、冷却气、基体进样系统气、碰撞反应气（可通入氧气等反应气）等多路质量流量控制气路； 1.5、矩管：一体化矩管或一体式炬管和中心管，炬管位置可在X、Y、Z三个方向通过软件自动调节优化； 1.6、接口：采用双锥或三锥设计，样品锥孔径≤1.1mm、截取锥孔径≤0.9mm。锥体材质为镍和铂，两种材质的锥体都应整套完整提供； 1.7、离子透镜系统：2个及以上提取透镜，具有零、正、负电压等模式； 1.8、具有离子偏转传输系统； 1.9、多级杆组成的碰撞/反应池：碰撞/反应池可实现碰撞模式或反应模式等消除干扰的模式，可接多路碰撞气路或反应气路，所有气路均采用电子流量控制；可与四极杆质量分析器动态调谐； 1.10、具有四极杆质量分析器； 1.11、质谱质量范围：3-240amu； 1.12、 检测器：动态线性范围≥10个数量级； 1.13 、进样系统：具备气体稀释功能；具备耐高盐接口，具备有机加氧功能，可实现有机化学品不经消解直接进样分析； 1.14、自动进样器：≥160位。 1.15、满足持续供电。 2. 性能指标 2.1、灵敏度： 低质量数Li7: 100 Mcps/ppm；中质量数 In115: 300 Mcps/ppm；高质量数 Tl205: 200 Mcps/ppm； 2.2、检测限： 低质量数Be: 0.5 ppt；中质量数In: 0.1 ppt；高质量数 Bi: 0.1 ppt或U (238)：＜0.1 ppt 2.3、氧化物指标：CeO+/Ce+: 1.8%； 2.4、双电荷干扰：Ce2+/Ce+: 3.0%； 2.5、短期稳定性(RSD): 2% (30分钟)，长期稳定性(RSD): 3% （4小时）； 2.6、系统背景：9Be 1 cps； 2.7、耐高盐进样系统氧化物指标：CeO+/Ce+≤ 0.6 %。 3、ICP-MS操作软件: 配置与仪器配套的控制软件； 4、配置要求 4.1 、ICP-MS 主机1台 4.2、半导体制冷雾室1套 4.3、在线内标混合器1套 4.4、在线氩气稀释系统1套 4.5、≥160位自动进样器1台（含防尘罩） 4.6、冷却循环水系统1台 4.7、配套专用机械泵1台 4.8、机械泵油3L 4.9、蠕动泵进样管、内标管、废液管各12根，PFA样品管1根，另配锥体2套。 4.10、检测器调谐液1瓶（100ml） 4.11、工作站 1套； 4.12 、ICP-MS 操作软件1套，光盘1张（含理论知识和操作维护视频等） 4.13 、氦气钢瓶及减压阀1套 4.14 、超纯水机（电阻率≥18.2MΩ，产水量≥18L/h）1台。 |