
山东师范大学招标采购项目需求公示表
编号:SDSL-2026-220
	基本情况

	项目名称
	山东师范大学2026年生命科学学院冲“一流学科”建设高校激光共聚焦显微镜项目

	项目主管单位
	生命科学学院

	第三方咨询服务单位
	山东善立招标有限公司

	项目信息

	包号
	标的名称
	数量
	是否允许进口
	是否创新产品
	是否专门面向中小微或预留份额
	预算金额（最高限价）

	1
	共聚焦显微镜
	1
	是
	否
	否
	336万元

	需求描述

	技术要求
	一、项目概况
本项目为山东师范大学2026年生命科学学院冲“一流学科”建设高校激光共聚焦显微镜项目，总预算336万元。
二、技术要求 
详见附件：详细技术要求。

	商务要求
	1、 交货期：
国产设备自合同签订之日起1个月内供货安装调试完毕；进口设备自合同签订之日起3个月内供货安装调试完毕。
2、交付地点：设备全部到达山东师范大学校内指定地点。
3、付款条件：
国产设备：中标人供货并安装调试完成，使用单位初步验收合格后支付合同价款的60%；经招标人验收合格后，招标人支付至合同价款的100%。
进口设备：
1）经招标人归口管理部门备案同意，具有外贸代理业务能力的中标人：
中标人供货并安装调试完成，使用单位初步验收合格后支付合同价款的60%；经招标人验收合格后，招标人支付至合同价款的100%。
2）由招标人指定外贸代理公司的中标人：
三方合同生效后，招标人预付合同金额100%货款给乙方（外贸代理公司），乙方与进口设备制造商签订外贸合同，并按照中标金额的百分比（中标确定）计取外贸代理服务费，丙方（中标人）承担所有外贸风险。乙方开具以丙方指定的进口设备制造商为受益人的100%不可撤销即期信用证，凭发货单据支付丙方合同金额的90%，剩余10%凭学校出具的验收报告支付。
4、验收：
招标人根据《山东省财政厅关于进一步加强政府采购履约验收工作的指导意见》及招标人要求进行验收。
4.1货物运抵现场后，招标人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与招标文件、投标文件、合同不符，招标人有权限根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。
4.2货物由中标人进行安装，完毕后，招标人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。安装完毕7日后，证明货物以及安装质量无任何问题，由招标人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。
5、质量保证期：
5.1质保期：国产设备原厂质保3年。进口设备原厂质保1年（清单技术规格要求中有要求的按照清单要求执行）。国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人亦可提报更长的质保期，质保及售后须注明质保主体（原厂或投标人）。
5.2质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，招标人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，招标人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。
6、售后服务：
6.1投标人应提供及时周到的售后服务，应保证每季度至少一次上门回访、检修。
6.2投标人自报响应、维修时间以及备品备件情况。
7、培训
投标人提供技术培训，包括设备使用维护、工作原理、基本操作、常见故障处理等。
8、设备安装要求
本项目为交钥匙项目，中标人需在到货前先行勘查用户仪器放置场地，并负责场地湿度/温度/避光/防尘/防震/通风/接地等环境满足仪器安装要求。到货后由中标人技术人员到现场免费进行安装调试，安装过程中所涉及水电、通风、防尘、避光等均由中标人负责，需保证设备在调试及试运行后应达到承诺的技术指标。 

	政策要求
	严格落实财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于进一步发挥政府采购政策功能支持中小企业发展的通知》、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》本国产品政策、采购绿色建材、推广节能建筑等国家最新政府采购政策。

	绩效目标
	 解决各类组织特别是活体样品的高质量以及超高分辨率的光学切片图像，进行各类亚细胞结构和功能研究，物理化学信息测定，分子的动力学信息获取，细胞间通讯等方面的实验难题。

	其他要求
	投标人资格要求：
（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。
（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：无
（3）本项目的特定资格要求：如所投产品为进口产品，投标人须提供制造商或国内总代理出具的授权书（授权可追溯）。




[bookmark: _GoBack]附件：详细技术要求
	序号
	采购标的名称
	计量单位
	数量
	是否进口
	技术参数与性能指标

	1
	共聚焦显微镜
	台
	1
	是
	1.激光照射系统
1.1紫色固体单模激光器：405nm或相近波长，功率≤60mW。
1.2蓝色泵浦固体单模激光器：488nm或相近波长，功率≤100mW。
1.3绿色泵浦固体单模激光器：561nm或相近波长，功率≤100mW。
1.5红色泵浦固体单模激光器：640nm或相近波长，功率≤100mW。
1.6一体化的激光耦合器，通过光纤导出，近紫外到红光区域一体化色差校正。
1.7配置实时同步控制系统，激光强度调节范围：1%-100%，最小调节步进精度≤1%，独立激光，具有激光开关控制和强度控制。
1.8实时同步控制模块，并行控制部件,操纵各硬件同步协调工作。
1.9具备相机触发端口≥4个，模拟信号输出端口≥16个、数字信号输入端口≥8个，TTL数字信号输出端口≥20个，所有接口都可并行控制。
1.10多命令间隔时间≤0.1ms,时间控制精度≤20ns。
2.转盘共聚焦扫描及超高分辨系统
2.1 Nipkow双转盘,激发光端带微透镜，转速≥4000rpm，最大成像速度≥200fps。
2.2 科研级制冷型科研级sCMOS相机：
2.2.1量子效率QE≥95%。
2.2.2像素：≥530万像素（2304X2304）。
2.2.3像素大小：≥6.5×6.5μm。
2.2.4采集速度≥80 fps@2304x2304(16bit)。
2.2.5读取噪声（e-）：≤0.7。
2.3 超高分辨系统支持明场拍摄，具有超高分辨/共聚焦/宽场显微三种成像模式。
2.4 配备超高分辨硬件模块，XY分辨率≤120nm。
2.5 超高分辨率最高成像速度：≥100fps
2.6 超高分辨率一次性实时成像。
2.7  配备与显微镜同品牌的超高分辨硬件模块，具有超高分辨率1X和3.2X电动变倍器。
2.8 扫描头、检测单元与显微镜直接耦合。
3.全自动倒置显微镜系统
3.1显微镜齐焦距离≤45mm。镜体左右两侧，和后方两层均配备光口。
3.2显微镜镜体内置中间变倍器，提供≥3档可选倍率。
3.3电动控制Z轴，Z轴行程≥10mm；最小Z轴步进精度≤10nm；最大调节速度≥3mm/s；
3.4显微镜控制和电动光路切转：支持软件、手控面板两种方式控制。支持电动控制的显微镜的功能包括：Z轴位置、物镜转盘孔位、聚光镜孔位和光阑大小、激发块转盘孔位和光闸、目镜和相机光口切换，光源亮度和开闭等。显微镜配备手控器，支持物镜转换、激发块孔位切换、透射光光源亮度控制、目镜和光口光路切换、宽场荧光和透射光光闸开闭。具有自定义按键，支持通过预设设置光路状态。
3.5电动单层激发块转盘≥6孔，激发块切换速度≤0.5sec；内置电动光闸，防水设计；荧光激发块至少包含窄带带通紫外激发（UV）、窄带带通蓝光激发（B）、宽带绿光激发（G）和宽带红光激发（CY5）四种，并可同时安装≥6个荧光激发块。
3.6电动长工作距离万能聚光镜：具有≥6孔位，数值孔径N.A.≥0.55；电动孔径光阑，电动偏光镜可自动旋入、旋出光路。
3.7荧光光源：高亮度LED荧光光源。可通过软件控制光强，步进精度为1%。
3.8透射光源：LED冷光源。
3.9 超分辨专用万能平场超级复消色差系列物镜，以下物镜齐焦距离≤45mm。
3.9.1 4/5X物镜，数值孔径NA≥0.15。
3.9.2 10X物镜，数值孔径NA≥0.40。
3.9.3 20X物镜, NA ≥0.7。
3.9.4 30X硅油油镜，数值孔径NA≥1.0。
3.9.5 60X油镜，数值孔径NA≥1.4。
3.9.6 100X超高分辨油镜, NA≥1.49。
3.10明场观察附件：全套微分干涉（DIC）附件，配备起偏镜、检偏镜和DIC棱镜。
3.11高精度电动载物台，同时配有扫描台控制手柄，支持控制手柄和软件操作移动载物台，具备大图拼接功能。
3.12 具有Z轴防漂移功能。
3.12.1可在各种观察方式下自动对共聚焦小皿或玻片样品进行自动聚焦，硬件聚焦。
3.12.2具有自动找焦功能，自动锁焦功能。
3.12.3光路全部电动切入或退出。
3.13活细胞培养系统：四层加热，温度设定精度≤0.1℃，具有物镜加温功能和温度反馈功能；带CO2气体混合装置；支持35mm培养皿、培养板等观察。
4.配套数据采集系统1套
5.软件
5.1	图像采集和系统自动控制功能，光路全电动控制切换。
5.2	智能化设置：根据染料或不同应用要求，软件可设置自动配置整个光路。可使用软件对显微镜手控器的自定义按钮进行预设，以提供便捷的光路切换。
5.3	多维显微成像：维度包括X，Y，Z，T，多位点，多通道。实现长时程、多通道荧光、Z序列、多点的自动采集和处理。
5.4专业图形化编程系统，可通过画流程图的方式设计复杂流程实验。配合精准的时序管理器和实时采集模块，不同成像任务之间按编辑逻辑以毫秒精度进行快速切换。支持自动对实验流程进行验证。
5.5对图像中的直线显示线上灰度强度变化。
5.6在图像上添加注释、箭头等功能。
5.7调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围，并可以单独调节RGB各通道的亮度。
5.8对单荧光通道图片做色彩合成，具有自动添加标尺功能；
5.9 支持电动载物台进行切片和多孔板等全区域扫描；可以进行自动多点位采集，大标本的高分辨率全视野图像采集，具备自动对焦地形图功能。
5.10 可控制和触发其他外部设备同步工作。
5.11提供多种反卷积算法，包括近邻法、非近邻法、Wiener滤镜等国际公认计算模式。
5.12具备软件配套3D反卷积模块，可直接读取本机采集元数据（物镜 NA、波长、浸液折射率等参数）自动导入 PSF 参数。
5.13 可以从之前软件获取的图像中再次调入设备和采集参数的信息；5.13 可以测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度等多个参数，并把测量结果输出到EXCEL。
5.14 具备宏程序功能，并可利用宏程序进行批处理文件。
5.15 手动计数功能，支持手动分组功能，数据可输出到Excel；可以针对所有类型的图像进行自动筛选、测量、计数等操作。
5.16支持将时间序列图像转换成Kymograph图像，并进行测量分析，结果可导出；动态图像Tracking功能，针对所有类型的动态图像进行自动轨迹追踪、测量、分析等操作。
5.17 可对FRET、Ratio等图像进行分析，支持三种以上专业分析算法，支持IMD显示模式；可对FRAP图像进行标准化、光漂白校正、指数拟合等分析，获取动态分子比例变化，半恢复时间，标准曲线和拟合曲线等数据结果，结果可以导出。
5.18共定位定量分析：对于多标荧光图像进行共定位定量分析。
5.19可根据不同用户自定义个性化的布局界面。
5.20 具有拼接图像栅格阴影去除的功能。采集拼接图像后实时去除栅格状阴影。
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