
山东师范大学招标采购项目需求公示表
编号:SDSL-2026-217
	基本情况

	项目名称
	山东师范大学2026年物电学院激光远距离自由空间通信系统采购项目

	项目主管单位
	物电学院

	第三方咨询服务单位
	山东善立招标有限公司

	项目信息

	包号
	标的名称
	数量
	是否允许进口
	是否创新产品
	是否专门面向中小微或预留份额
	预算金额（最高限价）

	1包
	宽光谱调控系统
	1套
	否
	否
	否
	533.00万元

	
	超连续谱激光器
	1套
	否
	否
	否
	

	
	波形测试系统
	1套
	否
	否
	否
	

	
	激光远距离自由空间通信系统
	1套
	否
	否
	否
	

	需求描述

	技术要求
	一、项目概况
本项目为山东师范大学2026年物电学院激光远距离自由空间通信系统采购项目，总预算533.00万元。
二、技术要求 
详见附件：详细技术要求。

	商务要求
	1、 交货期：
国产设备自合同签订之日起180天内供货安装调试完毕。
2、 交付地点：
设备全部到达山东师范大学校内指定地点。
3、付款条件：
国产设备：供货方在合同生效之日起十个工作日内开具合格发票，并提交银行出具的不可撤销见索即付独立保函，金额为合同总金额100%。保函有效期应覆盖至安装调试经采购人履约验收合格后30日；因银行保函须载明确定到期日，该到期日不得早于合同约定的预计验收合格日后30日，实际验收拖延导致到期日不足以覆盖的，供货方应在到期前至少30日办理展期。采购方收到符合前述要求的发票及保函后支付合同总金额100%。保函正本由采购方保管，经采购方验收收合格后自动失效。
4、验收：
招标人根据《山东省政府采购履约验收管理办法》及招标人要求进行验收。
4.1货物运抵现场后，招标人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与招标文件、投标文件、合同不符，招标人有权限根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。
4.2货物由中标人进行安装，完毕后，招标人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。安装完毕7日后，证明货物以及安装质量无任何问题，由招标人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。
5、质保要求
5.1质保期：整机原厂质保三年，质保期自学校主管部门验收合格之日起计算。（清单技术规格要求中有要求的按照清单要求执行）。国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人亦可提报更长的质保期，质保及售后须注明质保主体（原厂或投标人）。
5.2质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，招标人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，招标人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。
6、 售后服务：
6.1 投标人应提供及时周到的售后服务，每季度至少一次上门回访、检修。
6.2投标人自报维修时间以及备品备件情况。
7、培训
7.1投标人提供技术培训，包括设备使用维护、工作原理、基本操作、常见故障处理等。
8、设备安装要求
本项目为交钥匙项目，供应商需在到货前先行勘查用户仪器放置场地，并负责场地湿度/温度/避光/防尘/防震/通风/接地等环境满足仪器安装要求。到货后由中标人技术人员到现场免费进行安装调试，安装过程中所涉及水电、通风、防尘、避光等均由中标人负责，需保证设备在调试及试运行后应达到承诺的技术指标。 

	政策要求
	严格落实财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于进一步发挥政府采购政策功能支持中小企业发展的通知》、《关于进一步发挥政府采购政策功能支持中小企业发展的通知》、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》本国产品政策、采购绿色建材、推广节能建筑等国家最新政府采购政策。

	绩效目标
	项目依托山东省山东省高等学校优势特色学科建设项目，主要服务国家新一代信息技术、医养健康重大战略，聚焦光电子信息、激光装备、智慧医疗、激光装备领域，突破高端激光制造、薄膜铌酸锂等卡脖子技术。在光场调控方向，突破光子芯片关键制造工艺，相关成果应用于国产光通信核心器件研发，推动光场调控技术从实验室走向工程化应用，为我省光电子信息产业集群提供了原创性技术支撑

	其他要求
	投标人资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3、本项目的特定资格要求：无






[bookmark: _GoBack]附件：详细技术要求
	序号
	采购标的名称
	计量单位
	数量
	是否允许进口
	技术参数与性能指标

	1
	宽光谱调控系统
	套
	1
	否
	一、飞秒光纤激光器 
1.中心波长：1565±10nm;
2.平均功率：≥330mW;
3.脉宽：≤100fs；
4.重复频率：80±2MHz；
5.偏振性能：≥20dB （SM、PM ）；
6.功率稳定性：≤1%；
7.主路输出形式：保偏光纤输出；
8.主路光纤长度：0.5m；
9.监控端输出形式：非保偏光纤输出；
10.监控端光纤长度：0.45m；
11.光纤接头形式：FC/APC；
二、频谱分析仪 
1.频谱测量范围: 5kHz–26GHz；
2.频率分辨率：≤0.01Hz；
3.频率稳定度（年稳）：≤1×10-6
4. TOI :≥17dBm（300MHz-3GHz）；
5.RBW带宽 (-3dB): 1Hz-10 MHz；
6.VBW带宽: 1 Hz -10 MHz；
7.分析带宽：10M；
8. SSB 相位噪声：≤–108 dBc (1 Hz)（1  GHz载波、10  kHz 偏置时）；
9.使用前置放大器时的 DANL：≤–163 dBm（ 10 MHz 至 2 GHz）；
三、自相关仪 
1.脉宽测量范围：10 fs～ 40 ps；
2.高灵敏晶体探测组件波长范围：1000-1700 nm；
3.配备FROG测试功能，波长范围:1100-1700nm，脉宽:50-700fs；
4.配备可拆卸光纤耦合输入接口；
5.分辨率：≤50as；
四、高速电激发源 
1.最大电压范围：±10V；
2.电脉宽：≥10ns；
3.重复频率：1μHz-20MHz；
4.时间窗口：≤ 450 μs；
5.时间分辨率：≤ 10 ns；
6.配样品夹具 1 个；
7.软件支持程控电激发模块，实现电激发电压幅值&脉冲宽度一键设置；
8.探测器线阵版本：双线阵；
9.感光区域长度：≥16 mm；；
10.探测波段：480-950 nm；
11.单线阵像素数：≥128；
12.像素尺寸：≥127μm×127μm；
13.峰值量子效率：≥70%@700 nm；
14.最大线速率：≥100kHz；
五、原位测试仪 
1.光谱激发与检测波段：405nm激发光源，荧光检测波长410~1000nm；
2.光谱分辨率：≤2nm；
3.光斑尺寸：直径约1mm；
4.激发光功率：0~5mW连续可调；
5.探头工作距离：约5cm；
6.采样速率：≥100Hz高速动态采样，无损检测；
7.探头设计：单光纤一体化激发接收探头，激发区与接收区完全重合；
8.传输方式：支持有线+无线双模式数据传输；
9.时序荧光光谱连续采集，自动保存全流程光谱数据；
10.生成旋涂、退火阶段二维PL时间分辨热图，对比不同工艺样品结晶差异；
11.批量数据导出、光谱曲线导出，支持多组实验数据叠加对比。
六、旋转控制器 
1.最大转速：≥12000rpm；
2.转速调节分辨率：≤1rpm；
3.最大加速度：≥15000rpm/s；
4.单次最长旋转时间：≥3000s；
5.时间分辨率：≤0.1s；
6.程序存储：最多100组配方，单组程序支持100步分段旋涂；加减速参数自定义，单/多段旋涂模式自由切换；
7.腔体材质：高纯聚丙烯(PP)，耐腐蚀透明密封上盖，耐强有机溶剂、酸碱腐蚀；
8.吸盘材质：PEEK；
9.标配真空载物盘：10mm、20mm、50mm；
10.最大适配基片：80×80mm/4英寸晶圆；
11.真空系统：带真空吸附压力监测保护；负压范围0~-80kPa；
12.废液处理：配漏胶过滤组件、管路防堵胶结构、漏胶检修预留接口；随弃式铝箔废液内衬。
七、配置清单
1、飞秒光纤激光器 1台
2、频谱分析仪 1台
3、自相关仪 1台
4、高速电激发源 1个
5、原位测试仪 1个
6、旋转控制器 1个

	2
	超连续谱激光器
	套
	1
	否
	1.光谱范围： 410nm-2400nm；
▲2.总光功率：≥7W；
3.可见光功率：≥2W；
4.重频：80MHz；
5.功率稳定性：±0.5%；
6.光斑直径：≤2mm@630nm；
7.光束指向精度：<1mrad；
8.接口：USB 2.0/RS-232/Ethernet；
9.空间准直光输出；
10.同步输出（SMA）：NIM 信号输出，电压幅值 0--1V；TTL 信号输出，电压幅值 0-3.3V ；
11.输出尾纤长度：1.5m；
12.冷却方式：风冷；
13.脉冲宽度：≤10ps；
14.配备线宽可调滤波器,可调滤波器范围：400-840nm，线宽10nm-300nm可调；
15.配备多通道声光可调滤波器, ≥8个输出波长自由可调，可调范围：430-900nm, 线宽约2nm；
16.功能：为光场多维度调控提供光源；
17.配置清单：超连续谱激光器1套

	3
	波形测试系统
	套
	1
	否
	一、可编程滤波器 
1.输入通道：4；
2.带宽：≥12GHz；
3.上升时间：≤18ps；
4.工作波长范围：1528.383-1567.543nm；
5.频率设置分辨率：≤0.8GHz；
6.带宽设置分辨率：≤1.6GHz；
7.滤波斜率：≥400dB/nm；
8.相位控制：±25ps；
9.插入损耗：≤5.5dB；
10.最大总输入功率：≥+27dBm；
11.连接头类型：FC/APC；
二、空间光调制器 1台
1.像素数：≥1920×1080；
2.像元大小：≤8.0μm；
3.相面尺寸：≥15mm×8.6mm；
4.反射率：≥93 %；
5.最大光强：≥2W/cm²；
6.相位范围：≥3.4π@1550nm ；
7.光谱范围：1500-1600 nm；
8.软件:包含数据加载软件，er动态加载软件，伽马矫正软件，支持多语言SDK：C /C++、LabVIEW、MATLAB、Octave、Python；
9.功能：支持控制多台SLM，虚拟SLM功能多区域独立使用。
三、波形参数测试仪 1台
1.触摸屏≥10 英寸，分辨率：WXGA (1280×800)；
2.带宽：≥1GHz；独立模拟通道：≥4 ；最高记录长度：≥500Mpts
3.实时采样率：≥5GSa/s；
4.垂直分辨率：ADC≥12位；
5.波形捕获率：≥1,500,000 wfms/s；
6.输入阻抗：50 Ω与1MΩ；
7.配置多通道7位硬件频率计，频率计刷新时间和有效位数可调；
8.支持交流有效值和直流+交流有效值电压测量，有效读数位数≥4位；
9.支持多协议触发和解码功能：至少包含RS232、I2C、I3C 、SPI、CAN、LIN、FlexRay、Audio、Manchester；
10.具备远程控制功能:支持SCPI标准命令；
▲11.支持瀑布图、检波设置和标记等频谱分析仪功能，频率测量范围0到2.5GHz,单通道≥4Mpts，4 通道信号分析
12.支持电源分析功能：至少包含电源质量，谐波分析，浪涌电流，Rds(on)，开关损耗，转换速率，安全工作区，调制分析，纹波分析，启动/关闭时间，瞬态响应，效率等
13.通道隔离度：≥40 dB
四、运动平台 1台
1.X、Y轴：
1.1行程：≥20mm 
1.2传感器分辨率：≤2nm
1.3最小位移增量：≤2nm
1.4重复定位精度：±100nm 
1.5最大负载：≥2kg
2. Z轴：
2.1行程：≥10mm
2.2传感器分辨率：≤2nm
2.3最小位移增量：≤2nm
2.4重复定位精度：±100nm 
2.5最大负载：≥1kg
3. 控制器:
3.1控制通道：≥3通道 
3.2运动控制类型：点位运动（点到点运动） 
3.3控制类型：PID   
五、配置清单：
1、 可编程滤波器 1个    
2、 空间光调制器 1台  
3、 波形参数测试仪 1台   
4、 运动平台 1台                        

	4
	激光远距离自由空间通信系统
	套
	1
	否
	一、激光通信系统	
1.通信波长：1550nm±10nm(C波段)；
▲2.通信速率：≥1Gbps；
▲3.通信距离：≥10公里；
4.收发端口径：≥50mm；
5.信号光发射方式：发射端信号光由单模光纤出射至光学天线整形后发射；
6.信号光接收方式：接收端接收自由空间信号光后耦合进入单模光纤进行接收；
7.链路损耗≤12dB（rms）@1km;
8.光学天线体积：约4L；
9.带载转台最大角速度：≥90°/s；
10.转台转动角度：水平轴±180°；俯仰轴±45°；横滚轴±45°；
二、配套高性能无人机移动平台 
1.机型：电动四旋翼无人机；
2.续航时间：空载飞行时间≥65min；带10KG载荷飞行时长≥40min；
3.负载能力：≥10kg；
4.最大飞行速度：≥60km/h；
5.遥控距离：≥5km；
6.控制系统：支持地面站一键飞行。
三、配置清单：
1. 激光通信系统	1套
2. 无人机移动平台 1台


备注：技术参数与性能指标中标注“▲”为重要参数。
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